## Lapas2
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS CENTRALIZUOTAI PERKAMI IR KOMPENSUOJAMI PIRMINIAI SĄNARIŲ ENDOPROTEZAI
Lokalizacija | Pirkimas vykdomas per CPO LT katalogą / Katalogo pozicija | Techninė specifikacija | Pagal paskutinį pirkimą įsigytos sistemos pavadinimas / gamintojas
Alkūnės | (EN6) Šarnyrinis alkūnės sąnario endoprotezas | • Cementinio tvirtinimo totalinis alkūnės sąnario endoprotezas; • Kairės ir dėšinės pusės ulnariniai ir žastikauliniai komponentai; • Ulnarinio ir žastikaulio komponentų sujungimo būdas - dvi smeigės arba lygiavertis, užtikrinantis komponentų pirminį stabilumą ir fiksaciją. | Coonrad/Morrey Total Elbow / Zimmer Biomet (Vokietija)
Čiurnos | (EN17) Čiurnos sąnario endoprotezas | • Kobalto-chromo lydinys padengtas kalcio fosfatu (HX); • Blauzdikaulinis komponentas su papildomais fiksatoriais į blauzdikaulinę dalį ir papildoma fiksacija sraigtais; • Šokikaulio komponentai turi būti anatomiškai adaptuoti kairės ir dešinės pusės su papildomos fiksacijos galimybe; • Slankiojantis polietileninis intarpas; • Galimybė atliekant pirminį endoprotezavimą, sudėtingais atvejais panaudoti ir revizinio tipo mechaninio tvirtinimo endoprotezo komponentus. | Hintegra (H3) / DT MedTech (JAV)
Kelio | (EN70) Kelio sąnario endoprotezas (su galimybe prijungti prailginimo stiebus ir pleištus) | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės – asimetrinis, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės; • Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ir fiksuota; • Blauzdikaulinio komponento savybės – modulinis, keičiamo ilgio stiebai, galimybė pridėti pleištus; • Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Columbus / Aesculap AG (Vokietija )
Kelio | (EN69) Kelio sąnario endoprotezas (blauzdikaulio komponento stabilizatorius – dvigubo sparno formos didesniam biomechaniniam stabilumui užtikrinti) 2023 | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobaltomolibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ir PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota ir/arba mobili; • Blauzdikaulinio komponento savybės – simetrinė platforma su kyliu; • Intarpo medžiaga– ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Balansys / Mathys Ltd Bettlach (Šveicarija)
Kelio | (EN7) Vienkondilis kelio sąnario endoprotezas su mikroinvazine technika ir mobiliu menisko intarpu. | • Šlaunikaulio komponentas • Blauzdikaulio komponentas, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės, su poliruotu viršutiniu ir šoniniu paviršiais geresnei adaptacijai ir intarpo slydimui • Plastikinis intarpas – nefiksuojamas, mobilus, universalus arba turintis skirtingus anatominius dydžius, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės. | Oxford / Zimmer Biomet (Vokietija)
Kelio | (EN71) Kelio sąnario endoprotezas (tarpkrumplinė vaga prailginta, pagilinta bei praplatinta proksimaliai, gerinant sąnario biomechanines savybes) | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Kryžminių raiščių būsena– CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės – šlaunikaulio komponento profilis sagitalinėje plokštumoje apvalus, tarpkrumplinė vaga prailginta ir pagilinta distaliai bei praplatinta proksimaliai, siauras ir užapvalintas priekinis kraštas; • Šlaunikaulinio komponentas anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės. • Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ar fiksuota; • Blauzdikaulinio komponento savybės – modulinis, poliruotas arba matinis, simetrinė arba asimetrinė platforma, į užpakalį nukreiptas simetriškai iš abiejų pusių lenktos formos kylis; • Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Persona / Zimmer Biomet (Vokietija)
Kelio | (EN73) Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis normalų sulenkimą (t. y. sąnarys susilenkia kontaktuojant atraminiams paviršiams, nesukeliant raumenų ir raiščių pertempimo (sąnarys neišnyra) iki 155 ˚) | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobaltomolibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės – užtikrinama normali kelio sąnario fleksija iki 155 laipsnių, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės; • Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota ir/arba mobili; • Blauzdikaulinio komponento savybės – simetrinė platforma, tibialinis plato su integruotu standartiniu 7 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu, turi ir modulinę versiją, kai pirminio endoprotezavimo atveju galima panaudoti revizinius stiebus; • Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | NexGen /Zimmer Biomet (Vokietija)
Kelio | (EN16) Kelio sąnario endoprotezas (užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį) | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Endoprotezo medžiaga: kobalto - chromo lydinys; • Kryžminių raiščių būsena - CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ir PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės - asimetrinis, vieno spindulio vidinis šlaunikaulio komponento krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento intarpe (angl. Ball in socket medial compartment), veikiantis rutulinio lanksto principu ir neleidžiantis vidiniam šlaunikaulio komponento krumpliui riedėti bei slysti, užtikrindamas sukamuosius ašinius judesius, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės; • Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota; • Blauzdikaulinio komponento savybės - darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė); • Intarpo medžiaga - ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | eMP / Microport Orthopedics (JAV)
Kelio | (EN72) Kelio sąnario endoprotezas (blauzdikaulio plato turi ir 3˚, ir 5˚ užpakalinį nuolydį, esant skirtingiems anatominiams variantams) 2023 | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Šlaunikaulinio ir blauzdikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės – asimetrinis, poliruotas, susiliejanti riba tarp vidinio ir išorinio kraštų, šlaunikaulinis užpakalinės stabilizacijos komponentas dera su fiksuota arba mobilia platforma, padidintas girnelės vagos plotas pereinantis iš priekinio krašto į guolį, anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės; • Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ir fiksuota; • Blauzdikaulinio komponento savybės – poliruotos versijos galimybė, simetrinė platforma, tibialinis plato su integruotu 3 arba 5 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu), pilno polietileno versijos galimybė; • Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Attune / Depuy Synthes (JAV)
Kelio | (EN31) Kelio sąnario endoprotezas (tarpkrumplinė vaga prailginta, pagilinta bei praplatinta proksimaliai, gerinant sąnario biomechanines savybes) | • Endoprotezo tvirtinimas – cementinis; • Endoprotezo medžiaga – chromo-kobalto arba titano lydinys; • Kryžminių raiščių būsena– CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą); • Šlaunikaulinio komponento savybės – šlaunikaulio komponento profilis sagitalinėje plokštumoje apvalus, tarpkrumplinė vaga prailginta ir pagilinta distaliai bei praplatinta proksimaliai, siauras ir užapvalintas priekinis kraštas; anatomiškai adaptuotas kairės ir dešinės pusės; • Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ar fiksuota; • Blauzdikaulinio komponento savybės – modulinis, poliruotas arba matinis, simetrinė platforma, į užpakalį nukreipto dvigubo lenkto sparno formos kylis • Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Vanguard / Zimmer Biomet (Vokietija)
Klubo | (EN22) Klubo sąnario endoprotezas (tinkantis C tipo šlaunikauliui pagal Dorr) | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba nerūdijančio plieno lydinys arba chromo-kobalto lydinys; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – nepoliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – konuso formos dviejose projekcijose arba suploto kūginio pleišto formos, arba dvigubo konuso formos, proksimalinės fiksacijos dizaino; • Šlaunikaulio-kaklo-galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 130 laipsnių; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno lydinys; • Gūžduobės medžiaga– ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Taperloc / Zimmer Biomet (Vokietija)
Klubo | (EN61) Klubo sąnario endoprotezas (užtikrinantis pirminį ir rotacinį stabilumą) | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobaltomolibdeno arba chromo-kobalto arba titano arba titano-aliuminiovanadžio lydynys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – nepoliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – tiesus, dvigubo konuso, skerspjūvyje trapecijos formos, proksimalinė stiebo dalies forma užtikrina pirminį ir rotacinį stabilumą; • Šlaunikaulinio komponento centratorius – yra; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm - • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinys, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su rentgenokontrastiniu markeriu. | Bicontact / Aesculap AG (Vokietija)
Klubo | (EN68) Klubo sąnario endoprotezas (esant siauram šlaunikaulio kanalui, su arba be atramos į šlaunikaulio artimąjį galą) | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – poliruotas arba šiurkštus; • Šlaunikaulinio komponento savybės – stačiakampio formos skerspjūvyje arba lenktos formos, turintis dvigubą arba trigubą konusą; • Šlaunikaulio kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 128 laipsnių; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinio, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Quadra-C / Medacta International S.A. (Šveicarija)
Klubo | (EN65) Klubo sąnario endoprotezas (CCD variacija, atitinkanti rentgenoanatominius CCD kampus ne mažiau 125˚) | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – poliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – stačiakampio formos skerspjūvyje, užtikrinančios didesnę judesių amplitudę (AMT); • Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – nėra • Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija– ne mažiau 125 laipsniai; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinys, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Twinsys / Mathys Ltd Bettlach (Šveicarija)
Klubo | (EN66) Klubo sąnario endoprotezas (CCD variacija, atitinkanti rentgenoanatominius CCD kampus ne mažiau 130˚) 2023 | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – poliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – užapvalintos kūgio/stačiakampio formos skerspjūvyje; • Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – nėra; • Šlaunikaulinio komponento centratorius – yra; • Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija, bei kaklo ilgio koregavimo variacija (Offset); • Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobaltomolibdeno arba chromo-kobalto lydinio, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su rentgenokontrastiniu markeriu. | MS-30 / Zimmer Biomet (Vokietija)
Klubo | (EN42) Mechaninio (necementinio) Klubo sąnario endoprotezas (užtikrinantis pirminį ir rotacinį stabilumą) | • Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas); • Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba titano-aliuminio-niobio lydinio; • Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus I arba II tipo pagal Khanuja klasifikaciją (Khanuja HS, Vakil JJ, Goddard MS, Mont MA. Cementless femoral fixation in total hip arthroplasty. J. Bone. Joint. Surg. Am. (2011) 2; 93: 500-9 ir Kim JT, Yoo JJ. Implant Design in Cementless Hip Arthroplasty. Hip Pelvis (2016) 28(2): 65–75) stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai proksimaliai arba per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį; • Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių; • Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas); • Šlaunikaulio galvos komponentas turi būti pagamintas iš: chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinio, arba nerūdijančio plieno, arba keramikos, arba keramizuoto metalo; • Šlaunikaulio galva turi būti 28 mm diametro. Pasiūlius šio diametro šlaunikaulio galvą iš keramikos arba keramizuoto metalo, papildomai galima siūlyti ir kito diametro (-ų) šlaunikaulio galvą (-as); • Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup) – neįsriegiamas, pagamintas iš titano ar tantalo turinčio lydinio; • Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay) pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene), atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas); • Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 10-20° koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą; • Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui. | Taperloc / Zimmer Biomet (Vokietija)
Klubo | (EN63) Klubo sąnario endoprotezas (tinkantis B tipo šlaunikauliui pagal Dorr ir anatomiškai adaptuotas šlaunikaulinis komponentas) 2023 | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – nepoliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – anatomiškai adaptuotas, lateralinė ir medialinė plokštumos užapvalintais kampais užtikrinančios tolygų cemento pasiskirstymą aplink komponentą • Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – yra • Šlaunikaulinio komponento centratorius – nėra • Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija, bei kaklo ilgio koregavimo • variacija (Offset); • Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobaltomolibdeno arba chromo-kobalto lydinio, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su rentgenokontrastiniu markeriu. | Lubinus SPII / Waldemar Link (Vokietija)
Klubo | (EN67) Klubo sąnario endoprotezas (CCD variacija, atitinkanti rentgenoanatominius CCD kampus ne mažiau 130˚) 2023 | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – poliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – lenktos formos, turintis dvigubą konusą; • Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – yra; • Šlaunikaulinio komponento centratorius– nėra; • Šlaunikaulio-kaklo-galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 130 laipsnių; • Šlaunikaulinio komponento kaklo ilgio koregavimo variacija (Offset); • Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas– 12/14; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinys, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su rentgenokontrastiniu markeriu ir/arba gūžduobės medžiaga – kobalto-chromo-molibdeno lydinys, įdėklo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei UHMWPE. | Institution / Groupe Lepine (Prancūzija)
Klubo | (EN64) Klubo sąnario endoprotezas (tinkantis A tipo šlaunikauliui pagal Dorr) 2023 | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulinio komponento medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromokobalto arba titano arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys arba kitas medicininis metalas; • Šlaunikaulinio komponento paviršius – poliruotas; • Šlaunikaulinio komponento savybės – dvigubo arba trigubo konuso formos; • Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – nėra; • Šlaunikaulinio komponento centratorius – yra; • Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 125 laipsniai; • Šlaunikaulinio komponento kaklo ilgio koregavimo variacija (Offset); • Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – V40 arba 12/14; • Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm ir/arba 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga – chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto lydinys, arba kitas medicininis metalas, arba keramika, arba keramizuotas metalas; • Gūžduobės medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) su rentgenokontrastiniu markeriu. | X-acta / Medacta International S.A. (Šveicarija)
Klubo | (EN12) Klubo sąnario endoprotezas (tinkantis įvairiems tiek pirminės artrozės, tiek displazijos atvejams bei tinkantis pacientams, turintiems alerginių reakcijų chromo-kobalto-molibdeno lydiniams) | • Cementinio tvirtinimo modulinis endoprotezas; • Šlaunikaulio komponento medžiaga - titano lydinys; • Šlaunikaulio komponento paviršius – poliruotas; • Šlaunikaulio komponento savybės - stačiakampio formos skerspjūvyje; • Šlaunikaulio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – yra; • Šlaunikaulio komponento centratorius – nėra; • Šlaunikaulio kaklo-galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija- ne mažiau 132 laipsnių; • Šlaunikaulinio komponento kaklo ilgio koregavimo variacija (Offset); • Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas- 12/14; • Šlaunikaulio galvos diametras- 28 mm ir 32 mm; • Šlaunikaulio galvos medžiaga - nerūdijantis plienas; • Gūžduobės medžiaga - ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). | Osteal / Ceraver (Prancūzija)
Peties | (EN4) Reversinis totalinis peties sąnario endoprotezas | • Reversinio tipo, medializuojantis rotacijos centrą ir užtikrinantis funkciją nesant rotatorių raumenų funkcijos; • Glenoidalinis implantas becementinis, susidedantis iš pagrindo ir sferos (ne mažiau dviejų dydžių, standartinis ir išcentruotas variantai); • Glenoidalinio implanto pagrindo nugarėlė išgaubta, ne mažiau 3 dydžių, tvirtinamas mažiausiai 2 sraigtais; • Endoprotezo rinkinys: stiebas, humeralinė reversinė duobė arba metafizinė dalis, polietileninis kaušelis (gali būti polietileninio kaušelio variantas kartu atliekantis ir humeralinės reversinės duobės funkciją), glenoidinės dalies pagrindas, glenoidinės dalies centrinis fiksatorius (sraigtas arba postas), jei būtinas (t. y. jeigu tai numatyta gamintojo specifikacijoje), glenoidinės dalies periferiniai sraigtai 4 vnt., glenosfera; • Stiebas cementuojamas, kaklo metafizės kampo intervalas 130° - 140°, ne mažiau keturių dydžių, ne mažiau trijų dydžių revizinė versija. Galimybė turėti titaninio stiebo becementinio tvirtinimo versiją; • Stiebų proksimalinėje dalyje angos rotatoriams ir žastikaulio gumburėliams tvirtinti. | Arthrex Univers Revers / Arthrex GmbH (JAV)
Peties | (EN5) Totalinis anatominis bestiebis peties sąnario endoprotezas | • Totalinis anatominis bestiebis peties sąnario endoprotezas; • Sistema sudaryta iš metafizinės dalies, galvos, polietileninio glenoidinio komponento, sraigto galvos komponentui prie metafizinės dalies fiksuoti (jeigu sistema reikalauja); • Endoprotezo metafizinė dalis fiksuojama įsriegiant arba įkalant; • Sistema turi galimybę atlikti žastikaulinės dalies sąnarinio paviršiaus endoprotezavimą monobloku. • Glenoidinis komponentas – kylinės ir/ar kištukinės formos, cementuojamas, išgaubta nugarėle, polietileninis monoblokas, , įcementuojamas ne mažiau 3 kištukais. | Global Icon / Depuy Synthes (JAV)
Peties | (EN3) Reversinis totalinis peties sąnario endoprotezas komplikuotiems atvejams gydyti | • Reversinio tipo, medializuojantis rotacijos centrą ir užtikrinantis funkciją nesant rotatorių raumenų funkcijos ir tinkamas naudoti esant dideliems žastikaulio proksimalinės dalies kaulo defektams; • Glenoidalinis implantas becementinis su hidroksiapatito danga, susidedantis iš pagrindo ir sferos (standartinis ir išcentruotas variantai). Sfera ir pagrindas tarpusavyje sutvirtinamas sraigtu; • Glenoidalinio implantato pagrindo nugarėlė išgaubta, implantatas tvirtinamas 4 rakinamais kaniuliuotais sraigtais, kurie užrakinami iki galo užsukus sraigtą; • Stiebas CoCr lydinio, cementuojamas, monoblokas kartu su epifiziniu komponentu, kampo intervalas 150 - 160°, galimybė turėti titaninio stiebo becementinio tvirtinimo versiją, proksimalinėje dalyje angos rotatoriams ir žastikaulio gumburėliams tvirtinti; • Galimybė operacijos metu esant dideliems kaulų ir minkštųjų audinių defektams prailginti žastikaulio dalies ilgį nuo 3 iki 18 mm naudojant modulinę sistemą arba atskirą papildomą intarpą. | Delta Xtend / Depuy Synthes (JAV)
Riešinio nykščio | (EN78) Riešinio nykščio sąnario endoprotezas 2023 | • Endoprotezo tipas – modulinis; • Endoprotezo tvirtinimas - mechaninis arba cementinis; • Delnakaulio stiebas - ne mažiau 3 dydžių; • Kaklelis integruotas su stiebu arba atskirai pasirenkamas tiesus arba lenktas; • Riešakaulio komponentas - užrakinamas ir/arba dvigubo mobilumo komponentas. | Maia / Groupe Lepine (Prancūzija)